电刺激仪技术参数

功能要求及适用范围：对患者的体表肌电信号进行采集、分析和反馈训练，对患者的肌肉施加电刺激来恢复患者的肌肉功能障碍。

硬件要求：

- 主机≥4通道，包含电刺激、表面肌电采集和共用参考等通道接口（需提供证明材料）；

- *主机采用触控式导航面板，可单机便携工作（需提供证明材料）；

- 电刺激工作时，主机屏幕上能够显示实时电流，可分别调节各个通道的电流大小；

- *可实现≥8个部位治疗方案的开展，且各部位电流独立（需提供证明材料）；

- *肌电测量范围：10μV~2500μV(r.m.s) （提供第三方检测报告）；

- 输出电流最小可调节步长50 µA，最小刺激频率≤0.5Hz（提供第三方检测报告）；

- *最大脉冲宽度：≥1000μs（提供第三方检测报告）；

- *刺激/休息时间：≥30s可调，最小可调节步长1s（提供第三方检测报告）；

- 标配压力套件，压力显示范围：0～190 mmHg，最高分辨率0.1mmHg（提供第三方检测报告）；

- 配置中必须包含一次性使用无菌阴道电极（需提供产品注册证）。

- 软件要求：

- *多种盆底肌电评估模式：一分钟评估，三分钟评估和标准Glazer评估；压力评估模式：使用可多次使用的充气型压力探头进行评估（提供第三方检测报告）；

- 包含≥3种电刺激模式，必须包含神经肌肉电刺激、肌电触发电刺激及经皮神经电刺激功能（提供第三方检测报告）；

- 结合临床路径管理规范，智能推荐个性化的处方治疗方案，一键开启治疗（提供设备界面图片）；

- 肌电触发电刺激具有阈值上和阈值下两种触发，并且可选择手动阈值模式和自动阈值模式；

- 神经肌肉电刺激、肌电触发电刺激，具有尿失禁、盆腔脏器脱垂、子宫复旧、尿潴留、肌肉酸痛等治疗方案；

- 经皮神经电刺激具有连续刺激、爆发刺激、调频调幅刺激模式，可实现急慢性疼痛的缓解（提供第三方检测报告及设备界面图片）；

- 包含促进血液循环、静脉曲张、瘢痕淡化等产后常见问题的治疗方案（提供第三方检测报告）；

- 标准Kegel训练方案，支持压力/肌电双训练模式，包含对快肌、慢肌的分别训练；

- 表面肌电分析功能：包括表面肌电墨迹图、平均曲线图、三维频谱分析图，能量分析等多种分析模式（需提供证明材料）；

配置清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电刺激主机 | 台 | 1 |
| 2 | 电源适配器 | 个 | 1 |
| 3 | 电极线 | 根 | 4 |
| 4 | 参考电极线 | 根 | 1 |
| 5 | 充气泵 | 个 | 1 |
| 6 | 电脑主机 | 台 | 1 |
| 7 | 打印机 | 台 | 1 |
| 8 | 液晶显示器 | 台 | 1 |
| 9 | 头戴式耳机 | 个 | 1 |
| 10 | 键鼠套装 | 套 | 2 |
| 11 | 盆底床 | 个 | 1 |
| 12 | 推车（包含扫码器) | 个 | 1 |
| 13 | 说明书 | 本 | 1 |
| 14 | 合格证 | 张 | 1 |